- 概述

BJ2922B型场效应管参数测试仪系BJ2922A的改进型，与原机型相比，优化了线路设计，改进了结构布局，选用了进口琴键开关，整机性能有所提高。测试结果以三位半数字表显示，使用方便，维护简单。

本仪器既可用于器件生产厂器件性能出厂检验，又可用于车间生产中间测试；也可用于整机生产厂器件进厂性能复验，是一种适用面较广的常用检测设备。

本仪器可用于J型或MOS型小功率（300mW以下）场效应管单管或对管常用参数测试，如gm（gfs）、饱和漏电流IDSS、夹断电压VP（Vgs（off））或开启电压VT（Vgs（th））。

只要事先预置好被测器件给定测试条件，按下被测参数键，就可直接由显示器上读出被测参数值。具有使用简单，测试快速，精度高的特点。

本仪器测试方法符合国家标准“GB4586-84场效应晶体管测试方法”规定。

- 工作特性

  - 额定使用条件及规格

    - 环境温度：0～40℃

    - 环境湿度：40℃　20～90%RH

    - 大气压强：86～106KPa

    - 供电电压：220V±10% 50Hz±5%

    - 外电磁干扰：应避免

    - 阳光照射：应避免直射

    - 通风条件：良好

    - 工作位置：水平或前仰15°

    - 外形尺寸：340×133×300（㎜）

    - 重量：≈5㎏

    - 工作时间：连续工作8小时

    - 预热时间：15分钟

    - 消耗功率：不大于12W

  - 参数测试范围

    - 漏源电压VDS：±（1.5～15V）

误差：±（2%VX+1%VM）

VX——电压设定值（或读数）

VM——电压满度值

    - 饱和漏源电流IDSS：0～20～100mA

误差：±（2%IX+1%IM）

    - 夹断电压VP或开启电压VT：0～10V

误差：±（2%VX+1%VM）

测试电流IDS为：1，10，50μA

    - 低频正向跨导gm：1～20mS（扩展后为40mS）

误差：±（3%gmx+1%gmM）

测试条件VDS：1.5～15V

IDS：0～10mA

f：1000Hz 10mV

- 测试原理

  - 饱和漏源电流IDSS

    - 定义：栅源电压为0（Vgs=0），漏源电压为规定值时的漏极电流称为IDSS。

    - 测试原理

见图1

图1  IDSS测试原理图

    - 说明

先设定VDS、Vgs满足测试条件，再按下IDSS键测试参数。

  - 夹断电压VP或开启电压VT

    - 定义：漏源电压VDS和漏源电流IDS为规定值时，栅—源间的电压值称为VP（耗尽型）或VT（增强型）。

    - 测试原理

见图2

图2  VP(T)测试原理图

    - 说明

先设定VDS，IDS满足测试条件，再按下VP(T)键测试参数。

  - 低频正向跨导gm

    - 定义：输出交流短路，漏源输出交流电流与栅—源输入交流小信号电压之比称为跨导gm。

    - 测试原理

见图3

图3  gm测试原理图

图中

1/ωxRD＜＜RD＜＜rDS

CD——输出交流短路

Cg——输入耦合电容，其值应足够大，保证栅极小信号通过

gm——△IDS/△Vgs=V测/（RD×Vgs）

式中　　若Vgs=10mV，RD=100Ω，V测=1mV

则gm=V测/（Vgs×RD）=1mV/(10mV×0.1kΩ)

=1mS

单位：mS——读作毫西门子

    - 说明

先设定VDS、Vgs（或IDS）、f（1000Hz固定频率，机内已保证）

满足测试条件，再按下gm键测试参数。

- 方框图及单元电路

  - 整机方框图

见图4

整机由A1～A12等单元电路及参数测试转换电路组成，

图4  整机方框图

其中主要单元有：

  - 单元电路

A1——1kHz振荡器及±15V机内电源

A2——15V可调电源（被测管） ±5V工作电源

A3——选频放大器、检波器

A4——IDS（μA）源

A5——Vgs（被测管栅极工作电压）

A6——琴键开关（参数转换）

A7——DC校（调节）

A8——AC校（调节）

A9——gm×2

A10——IDSS×10

- 使用说明

  - 面板旋钮位置

整机出厂时，面板旋钮位置预置于下列位置（可供平时使用参考）

电源开关——关（倒向左侧）

VGS——地键（中）按下

VGS调节——反钟向到底

VDS——N+键按下

VDS调节——反钟向到底

IDS（μA）——10μA键（中）按下

校——DC键按下（显示器右侧）

参数选择（位于显示器下面，简称下排）——校键按下

  - 使用性校准

接通整机电源（电源开关由左侧倒向右侧），预热15分钟，然后

顺便校准一下整机（步骤简单，但是十分必要）。

    - DC校准：先按下参数选择（下排）中的校键（前已设定），再按下显示器右侧校中的DC键（前已设定），显示器显示应为100.0±0.1，否则应微调其下方暗孔中的电位器（220Ω）

    - AC校准：按下校（显示器右侧）中的AC键，显示器显示应为100.0±0.1，否则应微调其下方暗孔中的电位器（100Ω）

至此，校准已毕，参数测试工作即可开始进行。

注：上述DC、AC校准工作，通常需要重复进行几次。另外，当

参数测试工作持续时间较长时，上述校准工作还可随时返回再进

行一次，这样其测试结果就变得更为有效。

  - 参数测试

本仪器可测试场效应管IDSS、VP(T)、gm三个参数，通常应根据场

效应管的不同类别来选取相应漏源、栅—源工作电压极性和大小，

具体选择应以器件参数技术手册规定为依据，不可大意，否则易

招致器件损伤或仪器的损坏，务必注意。

现以3DJ6G（结型，N沟道耗尽型场管）为例说明

    - 饱和电流IDSS测试

- 由器件手册查知，该参数测试条件：VDS=10V

Vgs=0V；

- 先按下VDS键（下排），再按下VDS极性N+键（前已设定），

且顺钟向调节VDS钮，至数字表指示于10V；

- 按下VGS极性N-键，反钟向调节VGS钮至尽端（前已调定，

此时Vgs=0）

注：也可直接按下VGS中的地（中）键（此时Vgs直接接地）

也同样可以实现Vgs=0之目的，且省去了Vgs调节步骤。

建议设定Vgs=0时，优先使用该键，更简便，准确！

- 插入被测管（3DJ6G），按下参数选择（下排）中的IDSS键，

再将测试盒上的扳键开关倒向被测管一边，此时，数字表显示之值即为所测IDSS值。

注：1、如若IDSS较大（如3DJ8I等），超过20mA（此时显示器出现高位1），则需取用（即按下）×10键（IDSS键左侧），自然这时的IDSS等于显示值×10（即扩大了10倍）

2、该项参数测试完毕后，如欲转向另一项参数测试，则需先将测试盒上的“左·右”扳键置于中间“断”的位置，再进行下项参数转换操作，这样可以隔离被测器件与整机线路的联系，而确保被测器件及仪器的安全。

    - 夹断电压VP（或开启电压VT）测试

# 由器件手册查知，该参数测试条件：

VDS=10V

IDS=10μA（或50μA）

- 按下VDS键，设定VDS值（该键前5.3.1B中已经设定，如有

不同，可另行设定）

- 按下IDS（μA）—10μA键（中），设定10μA电流值

- 按下VP(T)键，此时，数字表显示之值即为所测VP值

    - 低频正向跨导gm测试

## 由器件手册查知，该参数测试条件：

VDS=10V

Vgs=0（或IDS=3mA）

f=1kHz

- VDS、Vgs上已设定完毕（如有不同，可另行设定）；f=1kHz

这一条件，已由整机设计中保证，实际使用中无需另行操作

- 按下gm键，此时，数字表显示之值即为所测gm值（Vgs=0时）

- IDS设定：如若gm测试条件中给定的不是Vgs=0，而是

IDS=3mA，那么，这时就应当改设IDS这一测试条件了，其具体步骤是：按下IDS键，再按下Vgs中的N-键（注意极性，此时要求的是负栅压！），且顺钟向调节Vgs钮至数字表所显示IDS值为3mA；然后再按下gm键，此时，数字表显示之值即为IDS=3mA条件下的gm值。

## gm×2键的选用

gm×2键的使用应依据被测器件gm值的大小而定，如若被测器件gm值太高，使显示器出现“1”（超量限），此时，应按下×2键（下排右侧），即gm量程扩展1倍（20mS×2）。自然，此时的gm=显示数字×2（倍），最高可达40mS

- 指标校验

  - 漏源电压VDS

校验该电压时，应将标准表（VDC档）接于D.S端，调节VDS钮，使被检数字表（V）分别指示于5、10、15V三点，记录此时标准表指示电压（VO）值，并依据公式（V-VO）/VO计算其误差，且应符合技术指标规定。

  - 夹断电压VP(T)

校验该电压时，应将标准表（VDC档）与标准电阻箱（±0.1%）并联接于G.S端，调节电阻箱阻值（RO）（由100kΩ逐渐增大），使被检数字表分别指示于2、5、10V三点，记录此时标准表指示电压值，并依据上条误差计算公式计算其误差

  - 饱和电流IDSS

校验该电流时，应将标准表（IDC档）与标准电阻箱（±0.1%）串联接于D.S端，调节电阻箱阻值（RO）（由1kΩ逐渐增大），使被检数字表（I）分别指示于10、20、50、100mA各点，记录此时标准表电流（IO）值，并依据公式[（I-IO）/IO]%计算其误差。

注：当校验电流≥20mA时，应按下×10键（下排左侧），自然，此时的IDSS=显示数字×10（倍），最高可达100mA

装箱单：

主机         1台

测试盒       1个

电源线       1根

保修卡       1张

合格证       1张